Boditech

Toxo IgG/IgM Control

USO PRETENDIDO

Boditech Toxo IgG/IgM Control é destinado para uso diagnóstico in vitro no controle de qualidade dos testes dos kits de Toxo IgG/IgM da marca Boditech.

Uso somente em diagnóstico in vitro.

COMPONENTES

Boditech Toxo IgM/IgG Control consiste em: 'Boditech Toxo IgG/IgM Control Level 1', 'Boditech Toxo IgG/IgM Control Level 2', 'Instrução de uso' e 'Folha com valores e código de barras'.

- Boditech Toxo IgG/IgM Control é fornecido na forma liofilizada.

- O controle contém uma solução padrão de Toxo IgG/IgM e soro de albumina bovina (BSA).

- Os frascos dos controles estão embalados em uma caixa.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

- Somente para uso em diagnóstico in vitro.

- Não pipete com a boca.

- Utilize as devidas precauções que normalmente seriam necessárias para o manuseio de reagentes laboratoriais.

- O Boditech Toxo IgG/IgM Control não deve ser utilizado após a data de validade.

- O Boditech Toxo IgG/IgM Control destina-se apenas a certificar curvas de calibração específicas dos equipamentos Boditech e dos kits para dosagem de Toxo IgG/IgM.

- Os materiais de origem humana a partir dos quais o Boditech Toxo IgG/IgM Control  é derivado foram testados ao nível do doador para o anticorpo do vírus da imunodeficiência humana (HIV 1, HIV 2), o antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg) e o anticorpo do vírus da hepatite C (HCV). O resultado encontrado foi não reativo em todos os casos. Métodos aprovados pelo FDA foram utilizados para realizar esses testes. No entanto, como nenhum método pode oferecer garantias completas quanto à ausência de agentes infecciosos, esses materiais de origem humana e todas as amostras de pacientes devem ser manipuladas como capazes de transmitir doenças infecciosas e devem ser descartadas como resíduos perigosos.

- Descarte os materiais de acordo com os requisitos das autoridades locais de gerenciamento de resíduos.

ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

- Condições de armazenagem e estabilidade para o Boditech Toxo IgG/IgM Control são as seguintes:

|  | Fechado | Aberto (após reconstituição) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | +2 a +8°C | +2 a +8°C |
| Data de Validade | Até a data de validade impressa na rotulagem | 2 semanas |

- Fechar completamente o frasco do Boditech Toxo IgG/IgM Control imediatamente após o uso.

- Após o uso, não retorne nenhum produto residual ao frasco original.

- A contaminação bacteriana do Boditech Toxo IgG/IgM Control reconstituído causará reduções na estabilidade de muitos componentes. Em caso de suspeita de contaminação bacteriana, o frasco deve ser descartado e um novo frasco deve ser reconstituído.

INSTRUÇÕES DE USO

Boditech Toxo IgG/IgM Control é fornecido na forma liofilizada.

- Reconstitua cuidadosamente cada frasco liofilizado com exatamente 0,5 mL de água destilada estéril.

- Feche o frasco e aguarde 5 minutos antes do uso. Se assegure de que todo o conteúdo foi dissolvido completamente girando o frasco suavemente.

Evite a formação de espuma. Não agitar.

Consulte as instruções de uso dos cartuchos de teste para obter o procedimento de teste detalhado

Em caso de danos na embalagem, entre em contato com o SAC da BIOSYS LTDA.

MATERIAIS FORNECIDOS

Caixa Boditech Toxo IgG/IgM Control (2 frascos):

- Boditech Toxo IgG/IgM Control Level 1		1

- Boditech Toxo IgG/IgM Control Level 2		1

- Instrução de uso				1

- Valores do controle e Código de barras		1

VALOR DO CONTROLE

Boditech Toxo IgG/IgM Control é composto por um controle negativo e um controle positivo.

| Boditech Toxo IgG/IgM Control | Resultado |
| --- | --- |
|  | IgG | IgM |
| Level 1 | Negativo | Negativo |
| Level 2 | Positivo | Positivo |

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

Os resultados do ‘Boditech Toxo IgG/IgM Control’ devem ser consistentes com o resultado esperado descrito na Folha com Valores do Controle e Código de Barras.

Se os resultados estiverem fora dos valores esperados, verifique as fontes potenciais de erro e realize o teste novamente. Caso o erro persista, entre em contato com SAC da Biosys Ltda.

- Fontes potenciais de erro:

- Erro no processamento do teste

- Condição de armazenamento incorreto

- Uso do controle fora da validade ou contaminado

- Falha no kit reagente de Toxo IgG/IgM da Boditech

- Falha no instrumento para testes da Boditech

CONTROLE DE QUALIDADE

- Testes de controle de qualidade (CQ) são parte das boas práticas laboratoriais para confirmar os resultados esperados e a validade do ensaio e devem ser realizados em intervalos regulares.

- Os testes de CQ deverão ser realizados imediatamente após a abertura de um novo lote do teste para garantir que o desempenho do teste não seja alterado.

- Os testes de controle de qualidade deverão ser realizados também quando houver dúvidas referentes à validade dos resultados dos testes.

GARANTIA

Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

DESCARTE

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

Os valores para esse lote estão descritos no documento em inglês (anexo).

*Alterações nos valores do controle poderão ocorrer devido a mudanças nos sistemas de referência.

Observação: Favor consultar a tabela abaixo para identificar os diversos símbolos:

|  | Consulte as instruções de uso |
| --- | --- |
|  | Validade |
|  | Lote |
|  | Catálogo |
|  | Cuidado, consulte documentos anexos |
|  | Fabricante |
|  | Representante autorizado da Comunidade Europeia |
|  | Diagnóstico in vitro |
|  | Limites de temperatura |
|  | Não reutilizar |
|  | Este produto cumpre as exigências da Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro |

# Boditech Med Incorporated

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do

Republic of Korea

Tel: +(82) -33-243-1400 / Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr

Fabricado por: Boditech Med Incorporated

Importado e Distribuído por: BioSys Ltda

Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ

Cep: 24020-112

CNPJ: 02.220.795/0001-79

MS – nº 10350840439

SAC: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

sac@biosys.com.br

www.biosys.com.br