Blood Gas & Electrolyte Test Cartridge

[Nome do Produto]

Blood Gas & Electrolyte Test Cartridge

[Especificação do Pacote]

- 1 cartucho/embalagem, 20 cartuchos/caixa;

O modelo e Parâmetros do teste deste cartucho estão a seguir:

| Modelo | Parâmetro |
| --- | --- |
| Blood Gas & Electrolyte Test Cartridge (BG15) | pH, pO2, pCO2, K+. Na+. CI-, Ca2+, Hct, tCO2*, cHCO3-*, BE (ecf)*, cSO2*, AG*, BE(b)*, cHgb*, Glu#, Lac# |
| *Parâmetros de cálculo #Parâmetros em desenvolvimento |  |

[Material não fornecido]

Blood Gas & Electrolyte Biochemical Compound Quality Control (Opcional, 1:1 x 1,5mL/frasco, 2:2 x 1,5mL/frasco, 3:2 x 1.5mL/frasco);

Hematocrit Quality Control (Opcional, 1:1 x 1,5mL/frasco, 2:2 x 1,5mL/frasco, 3:2 x 1,5mL/frasco).

[Uso Pretendido]

Esta série de produtos mede valor de pH, pressão parcial de dióxido de carbono, pressão parcial de oxigênio, íon potássio, íon sódio, íon cloro, íon cálcio, hematócrito, glicose e ácido láctico, em sangue total de animais.

O Blood Gas & Electrolyte Biochemical Compound Quality Control é usado para controle de qualidade durante a detecção e medição de pH, pressão parcial de dióxido de carbono, pressão parcial de oxigênio, íon potássio, íon sódio, íon cloro, íon cálcio, glicose, ácido lático;

O Hematocrit Quality Control (Hct) é utilizado para o controle de qualidade da detecção do hematócrito.

[Princípio do Teste]

Este produto adota o método eletroquímico seco, e é usado principalmente para o Point-Of-Care Test (POCT), e pode detectar a concentração de até 10 parâmetros por amostra de animal. Os princípios de reação dos parâmetros de detecção são os seguintes:

- Na+: Na+ é medido pelo método de tensão. Medir a diferença de potencial entre o eletrodo seletivo e o eletrodo de referência de Na+, ou seja, o potencial de membrana do eletrodo seletivo de Na+ e então calcular a concentração de Na+ na amostra pela equação de Nernst;

- K+: K+ é medido pelo método de tensão. Medir a diferença de potencial entre o eletrodo seletivo e o eletrodo de referência de K+, ou seja, o potencial de membrana do eletrodo seletivo de K+ e então calcular a concentração de K+ na amostra pela equação de Nernst;

- Cl-: Cl- é medido pelo método da tensão. Medir a diferença de potencial entre o eletrodo seletivo e o eletrodo de referência de Cl-, ou seja, o potencial de membrana do eletrodo seletivo de Cl- e então calcular a concentração de Na+ na amostra pela equação de Nernst;

- Ca2+: Ca2+ é medido pelo método da tensão. Medir a diferença de potencial entre o eletrodo seletivo e o eletrodo de referência de Ca2+, ou seja, o potencial de membrana do eletrodo seletivo de Ca2+ e então calcular a concentração de Na+ na amostra pela equação de Nernst;

- pH: O pH é medido pelo método da tensão. Medir a diferença de potencial entre o eletrodo de pH e o eletrodo de referência, ou seja, o potencial de membrana do eletrodo de pH e, em seguida, calcular o valor de pH da amostra;

- pCO2: pCO2 é medido pelo método de corrente. pCO2 produz íons hidrogênio após a dissolução depois de entrar na camada do eletrólito através da superfície da camada permeável ao ar, e os íons de hidrogênio podem alterar o potencial redox da quinidrona na camada do eletrólito, então a concentração de pCO2 pode ser calculada medindo este potencial redox;

- pO2: pO2 é medido pelo método da corrente. O pO2 na amostra de sangue, entra na camada eletrolítica através da superfície da camada permeável ao ar e, em seguida, forma corrente a partir da reação redox. A corrente produzida a partir de pO2 é diretamente proporcional a concentração de pO2 dissolvido;

- Hct: Hct é medido pelo método de impedância AC e sua condutividade é inversamente proporcional a Hct;

- Glu: Glicose é medida amperometricamente. Sob a catálise de glicose oxidase, glicose é oxidada em peróxido de hidrogênio (H2O2). O peróxido de hidrogênio liberado é submetido a uma reação redox no eletrodo de platina, resultando em uma corrente proporcional à concentração de glicose da amostra;

Glicose oxidase

β-D-glicose + H2O+O2 ---------------------------> ácido D-glucônico + H2O2

H2O2 -----------> O2+2H++2e-

- Lac: Ácido láctico é medido amperometricamente. Sob a catálise de lactato oxidase, ácido láctico é oxidado em peróxido de hidrogênio (H2O2). O peróxido de hidrogênio liberado é submetido a uma reação redox no eletrodo de platina, resultando em uma corrente proporcional à concentração de ácido láctico da amostra.

Lactato oxidase

L-lactato + O2 ---------------------------> Piruvato + H2O2

H2O2 -----------> O2+2H++2e-

[Componentes principais]

- Os cartuchos de teste são embalados individualmente e a especificação do produto está na caixa de embalagem; há um QR code no cartucho de teste, que contém dados de calibração, parâmetros, lote de produção e outras informações.

- O Blood Gas & Electrolyte Test Cartridge consiste  de um cartucho com partes de plástico, embalagem líquida e sensor, e o sensor consiste em  NaCI, KCI, CaCI2, Hepes,  glicose oxidase,  lactato oxidase e outras soluções em ponto de PCB; O Blood Gas & Electrolyte Biochemical Compound Quality Control consiste principalmente de  Hepes, cloreto de sódio, cloreto de  potássio,  cloreto de  cálcio di-hidratado,  carbonato de sódio, β-D-Glu, L-Lac  e outras soluções;  O Hematocrit Quality Control consiste principalmente em Hepes, cloreto de  sódio, polietilenoglicol  e outras soluções.

[Condições de Armazenamento & Prazo de Validade]

| Modelo | Condições de Armazenamento e Prazo de Validade |
| --- | --- |
| Blood Gas & Electrolyte Test Cartridge (BG15) | Deve ser armazenado entre 2°C e 8°C para uma vida útil de 12 meses (enquanto fechado). Antes de usar, certifique-se de que o cartucho esteja ambientado a temperatura ambiente (10°C~30°C) para seu uso, em seguida, o kit deve ser usado imediatamente depois de aberto (até 1 hora). |
| Hematocrit Quality Control | Deve ser armazenado a 2°C~8°C para uma vida útil de 6 meses. Antes de usar, certifique-se de que o cartucho já retorne à temperatura ambiente (10°C~30°C) e, em seguida, seja usado imediatamente depois de aberto. |
| Blood Gas & Electrolyte Biochemical Compound Quality Control | Armazenado a 2°C~8°C por uma vida útil de 12 meses. Antes de usar, certifique-se de que o cartucho esteja ambientado a temperatura ambiente (10°C~30°C) para seu uso, em seguida, o kit deve ser usado imediatamente depois de aberto (até 1 hora). |

[Analisador aplicável]

VG1 Blood Gas & Electrolyte Analyzer

VG2 Blood Gas & Electrolyte Immunoassay Analyzer

[Requisito da amostra]

- A amostra deve ser de sangue total em heparina anticoagulante sem presença de coágulos. E a operação de coleta de sangue deve ser padronizada para evitar hemólise.

- O dispositivo de coleta de sangue inclui seringa de injeção, tubo capilar, microtubo de coleta de sangue e agulha de gasometria arterial é recomendada.  No caso de não haver agulha de gasometria, recomenda-se agulha anticoagulante de heparina de baixo impacto no resultado do teste.

- A amostra deve ser testada imediatamente após a coleta e, se a amostra for utilizada para medição de gasometria e o Ca2+,   deve ser testada em até 10 minutos. Se a amostra for utilizada para medir outros parâmetros, deve ser testada em até 30 minutos.

- Antes da análise da amostra de sangue, a amostra deve estar totalmente misturada e não deve haver bolhas e coágulos na   amostra.

- Recomenda-se o uso de amostra de sangue em jejum para testar GLU (glicose).

[Método de teste]

- Preparação

Aplicável analisador, cartuchos de teste, pipeta e ponteiras.

- Etapas da operação

  - Ligar o analisador para pré-aquecer conforme as etapas na especificação do analisador;

  - Retirar o cartucho de ensaio que foi aclimatado à temperatura ambiente e colocá-lo em superfície plana e adicionar 100 µL de amostra a ser testada no poço de amostra;

  - Inserir um cartucho de teste já com amostra na abertura para o cartucho de teste;

  - Inserir informações da amostra como nas etapas no manual do usuário do analisador, e o analisador realizará a testagem e imprimirá os resultados;

  - Durante o ensaio, deve-se ter especial atenção aos seguintes aspectos:

    - Para evitar a contaminação cruzada, a mesma ponteira não deve ser utilizada para aplicar várias amostras, apenas uma.

    - Ao adicionar a amostra, deve-se garantir que a amostra entre completamente no cartucho de teste senão pode ser haja algum processamento anormal durante o ensaio.

    - Uma vez adicionada a amostra, o cartucho de ensaio deve ser testado imediatamente e, antes do teste, deve-se evitar inclinação excessiva ou vibrações, agitação intencionais no cartucho de teste.

    - Se houver alguma matéria estranha ou sujeira na superfície do cartucho de teste, a precisão do resultado do teste pode ser afetada. Toda a operação deve ser realizada de modo a evitar contaminação ou danificação do cartucho de teste (especialmente o orifício de reação do anel externo), e sugere-se fazer a operação com luvas sem pó (talco).

    - Se a embalagem individual do cartucho de teste tiver sido danificada antes do uso, ou se o cartucho de teste for encontrado quebrado após a abertura da embalagem, esse cartucho não poderá ser usado para teste. Caso contrário, pode resultar em um processamento anormal do teste, até mesmo pode gerar danos ao analisador.

    - Se o prazo de validade do produto tiver sido excedido, o produto não poderá ser usado para testes.

- Parâmetros de teste

Durante o processo de teste, a temperatura de reação é de 37 ± 0,2°C (consulte Especificação do analisador para obter detalhes), e o tempo de teste é de 4 min.

- Procedimento de calibração

Não há necessidade de calibração e o analisador lerá as informações de calibração no QR code no cartucho de teste automaticamente.

- Procedimento de controle de qualidade

Ao testar amostras clínicas, deve ser utilizado o mesmo lote do cartucho de teste para testar o controle de qualidade e os valores obtidos devem estar dentro do intervalo estipulado. O Blood Gas & Electrolyte Biochemical Compound Quality Control e Hematocrit Quality Control produzidos por Seamaty são recomendados. Sugere-se a realização de testes de controle de qualidade nas seguintes circunstâncias:

  - Antes do primeiro teste do dia;

  - Quando as condições de laboratório são alteradas;

  - Quando o lote do produto é alterado.

- Cálculo dos resultados laboratoriais

O analisador tem função de cálculo embutida, que podem calcular vários parâmetros automaticamente de acordo com mudanças eletroquímicas, além de exibir e imprimir os resultados do teste.

[Limitações do Método de Teste]

- Os resultados da detecção do cartucho são apenas para referência clínica e não devem ser considerados como o padrão para confirmar diagnóstico ou exclusão de caso independentemente. Para atingir o objetivo de diagnóstico, esses resultados de detecção devem ser usados em combinação com resultados de exames clínicos, histórico médico e resultados de e outros exames.

- Amostras de sangue total em tubos com anticoagulante EDTA ou citrato de sódio podem interferir nos resultados da detecção.

[Precauções]

- Este produto é para diagnóstico animal, não para humano.

- As datas de fabricação e validade de cada cartucho de teste estão indicadas no rótulo do produto.

- Tanto o cartucho de teste quanto o controle de qualidade são descartáveis, por favor, não os reutilize.

- Uma vez que o cartucho de ensaio contém substâncias químicas, deve, portanto, ser utilizado de acordo com as boas práticas de laboratório e devem ser tomadas medidas de proteção adequadas, a fim de evitar o contato com a pele e as mucosas. Em caso de contato por engano, procure tratamento médico quando necessário.

- Este produto contém chip metálico, que pode trazer risco de segurança ecológico ao meio ambiente e a saúde humana, por isso deve ser descartado de acordo com as disposições legais do país ou região em que o teste está sendo realizado.

- O cartucho de teste utilizado contém amostra, que pode ter potencial patogênico ou infeccioso, logo o descarte deve ser realizado de acordo com as disposições legais do país e da região onde o ensaio é realizado.

- A combinação dos resultados clínicos dos animais com os resultados dos testes dos nossos produtos pode tornar o diagnóstico da doença mais preciso e confiável.

- Entre em contato com o fabricante se houve algum problema durante o teste.

[Garantia]

Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

[Descarte]

Seguir as disposições em vigor da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

# Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.

No. 333, the first floor, Unit 1, Building 1/the first floor, Unit 1, Building 2,

Hezuo Road, High-tech Zone, Chengdu.

Fabricado por: Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.

Importado e Distribuído por: BioSys Ltda

Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ

Cep: 24020-112

CNPJ: 02.220.795/0001-79

SAC:  sac@biosys.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

www.biosys.com.br